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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

	1. Подаци о наручиоцу
	НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Општа болница Петровац на Млави

	ТЕКУЋИ РАЧУН: 	840-860661-91

	ПИБ: 108349629

	МАТИЧНИ БРОЈ: 17862855

	АДРЕСА: ул. Моравска бр. 2, 12300 Петровац на Млави

	ИНТЕРНЕТ СТРАНА: www.opstabolnicapetrovac.rs 



2. Врста поступка јавне набавке
Наручилац спроводи јавну набавку мале вредности, у складу са чланом 39. став 1.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке .

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. МБ4/01-2017 је набавка апарата за анестезију.
Јавна набавка није обликована по партијама.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи са циљем закључивања уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба) 
За конкурсну документрацију: Татјана Јовановић, 
За техничка питања: Др Светлана Станојевић
Контакт се може остварити путем е-маила: tanja.zcpetrovac@gmail.com и факсом 012/327-985  
Радно време наручиоца је понедељак – петак, од 6 до 14 часова.Захтеви упућени факсом или електронском поштом ван радног времена биће примљени првог наредног радног дана.














II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

	редни број
	Минимане техничке карактеристике 
opis
	да 
	не

	1
	Aparat može da radi sa svim kategorijama pacijenata ( odrasli, deca )
	 
	 

	2
	Aparat mora biti mobilan na kolicima sa kočnicom
	 
	 

	3
	Aparat mora imati integrisan aspirator sa bocama za sekret kao i odvod viška narkoznih gasova
	 
	 

	4
	Aparat radi sa 3 gasa: O2, AIR i N2O
	 
	 

	5
	Interna integrisana baterija kapaciteta 120 minuta
	 
	 

	6
	Disajni ( kružni ) sistem sa grejačem
	 
	 

	7
	Ventilator može pomoću ambijentalnog vazduha vršiti mehaničku ventilaciju u slučaju nestanka svih medicinskih gasova
	 
	 

	8
	Aparat može raditi u režimima : konvencijalne i low flow anestezije
	 
	 

	9
	Aparat ima višekratni CO2 apsorber kapaciteta 1,5 L
	 
	 

	10
	sistem koji obezbeđuje uvek minimum 23% O2 u kombinaciji sa N2O 
	 
	 

	11
	Zapremina kruznog sistema maksimum 2L
	 
	 

	12
	Fabrički predviđene pozicije na poleđini aparata za smeštaj dva cilindra zapremine 10 L
	 
	 

	13
	Konzola mora da ima pult namenjen za pisanje i gornji pult namenjen za smeštaj dodatne anesteziološke opreme i pribora
	 
	 

	14
	Ventilator
	 
	 

	15
	Modovi ventilacije:
	 
	 

	16
	Manuelni
	 
	 

	17
	Spontani
	 
	 

	18
	Volume control
	 
	 

	19
	Podešavanje ventilatora:
	 
	 

	20
	Tidal volume   20-1400 ml
	 
	 

	21
	Frekvenca 4-60 bpm
	 
	 

	22
	Pinsp  5-60 cmH2O
	 
	 

	23
	Odnos I:E (inspirijum : ekspirijum ) 4:1 do 1:4
	 
	 

	24
	Aparat dolazi sa sevofluranskim isparivačem
	 
	 

	25
	Monitoring aparata za anesteziju:
	 
	 

	26
	Expired Tidal Volume
	 
	 

	27
	Expired Minute Volume
	 
	 

	28
	Ppeak
	 
	 

	29
	Pmean
	 
	 

	30
	Pplat
	 
	 

	31
	PEEP
	 
	 

	32
	Alarmi aparata za anesteziju:
	 
	 

	33
	pritisak, volumen, FiO2 i nizak dotok svežih medicinskih gasova
	 
	 

	34
	Hemodinamski pacijent monitoring koji se isporučuje u sklopu aparata za anesteziju:
	 
	 

	35
	Ekran minimalne dijagonale 15 inča osetljiv na dodir
	 
	 

	36
	Pacijent monitor može da radi sa svim kategorijama pacijenata 
( odrasli, deca i neonatusi )
	 
	 

	37
	Maksimalna težina monitora sa svim modulima 7kg
	 
	 

	38
	Integrisan trokanalni termalni štampač
	 
	 

	39
	Prikaz minimum 11 krivih istovremeno
	 
	 

	40
	120 sati trendova uz rezoluciju od 60 sekundi
	 
	 

	41
	Skladištenje minimalno 1200 NBP merenja i 60 alarmnih događaja
	 
	 

	42
	Pacijent monitor poseduje internu integrisanu bateriju kapaciteta 3 sata
	 
	 

	43
	Opseg merenje NIBP: SYS: 40 do 270 mmHg, DIA: 10 do 215 mmHg
	 
	 

	44
	MAP: 20 do 235 mmHg
	 
	 

	45
	Opseg merenje PULSE:  25 do 300 bpm
	 
	 

	46
	Opseg merenja temperature:  0 do 50 °C (32 do 122 °F) uz rezoluciju ±0.1 °C (0.2 °F)
	 
	 

	47
	Opseg merenje SpO2:  1 do 100% algoritam koji se isporucuje je Nelkor
	 
	 

	48
	Uz monitor se isporučuje sledeći potrošni materijal za odrasle :
	 
	 

	49
	Komplet za merenje EKG ( tri odvoda ), resp i HR
	 
	 

	50
	Komplet za merenje saturacije sa višekratnim senzorom za odrasle
	 
	 

	51
	Komplet za merenje NIBP za 3 višekratne manžetne različitih veličina
	 
	 

	52
	Komplet za merenje temeperature sa višekratnim senzorom
	 
	 

	53
	gasni modul za merenje (AA, etCO2)
	 
	 



Напомена: Уписати у празне колоне да ли понуђени апарат поседује тражено.
Напомена:  У цену морају бити урачунате све ставке наведене у горњој табели
Наведене техничке карактеристике су минимум који тражено добро мора да поседује. Добро са бољим техничким карактеристикама биће узето у разматрање и вредновано на исти начин као и добро са траженим карактеристикама.
Обавезе испоручиоца опреме:
- да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја
- да достави упутство за употребу и основно одржавање на енглеском и српском језику
Наомена: Понуђач је дужан да  овери печатом и потпише поглавље и достави уз понуду образац  II - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС ДОБАРА, чиме потврдјује да испуњава минималне техничке карактеристике медицинске опреме.


	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	





















III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Није саставни део конкурсне документације за ову јавну набавку.





























IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
	
Р.бр
	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

	

1.
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
	
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу ВИ ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом



	2.
	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
	

	3.
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
	

	4.
	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
	








ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом  конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

	Р.бр.
	ДОДАТНИ УСЛОВИ
	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

	1.

	Доставити каталог или извод из каталога и слично којим се доказују карактеристике  добара које понуђач нуди у предметној јавној набавци а сходно траженом 

	Понуђач је дужан да достави оригиналan каталог и слично где треба да обележи тражене техничке карактеристике из табеле минималних техничких карактеристика  које понуђена опрема поседује како би се недвосмислено утврдило да понуђач испуњава минималне техничке карактеристике.

	2.
	Понуђач мора да има обезбеђен сервис на територији РС. Сервисни одзив не сме бити дужи од 24 сата.

	Достављање Изјаву о поседовању неопходног сервиса (саставни део конкурсне документације)
Напомена: 
[bookmark: __DdeLink__18480_1424294077]Уколико понуђач у исто време није и овлашћени сервис, потребно је доставити и Уговор о пословно-техничкој сарадњи између понуђача и ауторизованог сервиса.

	3.
	Доставити решење АЛИМС-а за понуђено добро
	Достављање решења Агенције за лекове и медицинска средства


	4.
	Понуђач мора да испуњава следеће стандарде: ISO 9001, 14001, 18001, 13485
	Достављање фотокопије тражених стандарда















УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

· Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. за учешће у поступку предметне јавне набавке у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. дефинисане овом конкурсном документацијом. 
   
· Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

· Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

· Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

· Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:







· ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; 
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.



· ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Испуњеност додатних услова  из члана 76. за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем доказа који су наведени на страни бр.8 у делу „Додатни услови“.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.























V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора: 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 





VI ОБРАЗЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ


Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1. Образац понуде (Образац 1); 
2. Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
3. Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
4. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 4);
5. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 5);
6. Образац изјаве о поседованњу неопходног сервиса  (Образац 6)
7. Финансијска гаранција (Образац 7);
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(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ – ЈН бр. МБ4/01-2017 


1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	


	Адреса понуђача:

	


	Матични број понуђача:

	


	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:

	


	Електронска адреса понуђача (е-маил):

	

	Телефон:
	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	




2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	
А) САМОСТАЛНО 

	
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ




Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача


3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
	
	
1)
	
Назив подизвођача:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
2)
	
Назив подизвођача:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	



Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.




4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	
	
1)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
2)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
3)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	



Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.








5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ јавну набавку 
АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ – ЈН бр. МБ4/01-2017


	
	
Укупна цена без ПДВ-а 
	


	
Укупна цена са ПДВ-ом
	

	
Рок и начин плаћања 
	

	
Рок важења понуде 
	

	
Рок испоруке 
	

	
Гарантни период 
	

	
Место и начин испоруке
	Фцо – магацин купца





Датум 					              Понуђач
    М.П. 
_____________________________			________________________________



Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.



	Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр МБ4/01-2017
	16/33




ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Понуда бр: _________________

Понуђач: __________________________________


	Р. бр.
	О П И С
	Кол. и јед. мере
	Марка и тип,техничка ознака или каталошки број
	Земља порекла
	Произвођач
	Атест или
одобр.за употр.
изд.од.надл.орг.
	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом
	ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Апарат за анестезију
	kom. 1
	
	
	
	
	
	
	






Датум: _______________	М.П.			________________
Потпис овлаћеног лица




(ОБРАЗАЦ 2)

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	



Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.


	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	












 (ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________, 
                                                                            (Назив понуђача)
даје: 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


			 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ – ЈН бр. МБ4/01-2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.



	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	




Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.





(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу				

И З Ј А В У


Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ– ЈН бр. МБ4/01-2017, испуњава све услове из чл. 75. и 46. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);


Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 







(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН
				


Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу				

И З Ј А В У


Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добра АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ– ЈН бр. МБ4/01-2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).



Место:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 


(ОБРАЗАЦ 6)                                                                                                                                                                                                                    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ                                                                     НЕОПХОДНОГ СЕРВИСА НА ТЕРИТОРИЈИ  РС



ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ СЕРВИСА НА ТЕРИТОРИЈИ  РС



ИзјавЉујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да имамо  обезбеђен сервис на територији РС за АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ– ЈН бр. МБ4/01-2017 који нудимо и да смо сагласни да сервисни одзив неће бити дужи од 24х. 




     Датум                                     		М.П.                                           Понуђач
                                                                                                	
                                                                                                           __________________________

























(ОБРАЗАЦ 7)                                                                                                                                                        

ИЗЈАВА О ВРСТИ  ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ



На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), као ДОБАВЉАЧ, доставићемо КУПЦУ, Општој болници Петровац на Млави, приликом закључења уговора  

1. Једну меницу на износ од 10% од уговорене вредности за  обезбеђење уредног извршења уговорених обавеза;
2. Менично овлашћење којим овлашћујемо наручиоца да, у случају неизвршења или неуредног извршења наших обавеза, попуни менични бланкет и исти проследи надлежној Банци на наплату.

 оригинал сопствену бланко меницу, потписану од стране одговорног или овлашћеног лица и оверену печатом,
 овлашћење за попуну бланко менице - менично овлашћење насловљено на Општу болницу Петровац на Млави, које мора садржати клаузулу ,,без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за коначно испуњење уговорних обавеза,
 копију депо картона и 
 потврду о регистрацији менице односно листинг са сајта НБС, а не захтев за регистрацију менице.




___________________.2017.године









VII МОДЕЛ УГОВОРА


УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ


Закључен дана ________2017. године у Петровцу измедју:

Општа болница Петровац на Млави, Моравска бр.2, Петровац на Млави, коју заступа директор др Небојша Нешић, бр.тек.рачуна: 840-860661-91, МБ:17862855, ПИБ:108349629, ( у даљем тексту овог уговора: НАРУЧИЛАЦ).
 и
________________________________, ул.___________________, град: ____________, кога заступа _________________________, бр.текућег рачуна: _____________________, Матични број: _____________,  ПИБ: ___________________, ПДВ бр.__________________  (у даљем тексту овог уговора: ПРОДАВАЦ)

Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет уговора је испорука АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ, новог никако половног и ремонтованог, произвођача  _________________, марка/тип __________________, земља порекла __________,  број понуде __________ од ______.2017.године, заведеној код наручиоца под бр. _________ од ________.2017.године.
Продавац се обавезује а купац прихвата да наведено добро испоручи у свему према понуди продавца, датој у отвореном поступку јавне набавке медицинске опреме бр. МВ4/01-2017 .године.

					             Члан 2. 
ЦЕНА					
За све што је предвидјено чланом 1 овог Уговора уговорена вредност купопродаје износи ____________ динара са урачунатим ПДВ-ом (__________ без ПДВ-а)

Члан 3.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору извршити на следећи начин: Купац ће продавцу за испоручено добро из члан 1. Овог уговора платити по пријему робе и по извршеном преносу новчаних средстава од стране Министарства здравља.

Члан 4.
УСЛОВИ И РОКОВИ  ИСПОРУКЕ 
Продавац се обавезује да ће испоручити опрему, Фцо магацин купца, у року од _____ дана од потписивања уговора. У случају кашњења продавац плаћа купцу уговорену казну од 1% дневно од укупне уговорене купопродајне цене са ПДВ-ом.
Члан 5.
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Записником о примопредаји треба да се констатује да је опрема испоручена у количини и квалитету према прихваћеној понуди, функционално и технички исправна и снабдевена одговарајућом документацијом. Продавац је дужан да купци изда отпремницу  и фактуру о испорученој опреми.

Члан 6.
ГАРАНЦИЈА
За испоручена добра продавац даје гаранцију од _____ месеца од дана испоруке. Гаранција важи под условом да се опремом стручно рукује и да је одржавају обучена стручна лица. 
У гарантном року све поправке падају на терет продавца. Рок за поправку не може бити дужи од 24 сата.
Приликом потписивања овог уговора продавац доставља наручиоцу бланко меницу и менично овлашћење у износу од 10 % од уговорене вредности, ради обезбеђења уредног изврђења уговорених обавеза из члана 1. и члана 6. овог уговора.
Продавац је сагласан (овлашћује наручиоца) да, у случају неизвршења или неуредног извршења уговорених обавеза меницу може попунити, без протеста и наплатити са његовог текућег рачуна.

Члан 7.
СЕРВИСИРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДЕЛОВА
Након истека гарантног рока продавац се обавезује да врши сервисирање испоручене опреме, уколико то захтева купац, о чему ће се закључити посебан анекс уговора. У супротном, продавац је дужан да наручиоцу (купцу) обезбеди оригиналне резервне делове у периоду од најмање ______ .

Члан 8.
ИЗМЕНЕ И РАСКИД
	Уговор ступа на снагу даном потписивања.
	Евентуалне измене и допуне овог уговора биће регулисане анексом уговора.
	Уговор се може раскинути сагласношћу воља а у случају неиспуњавања уговорних обавеза једностраним раскидом са отказним роком од 30 дана. 
	Купац задржава право да једнострано раскине овај уговор, без обзира на материјално – новчани обим извршења, у случају ако за то настану оправдани разлози.
	Као оправдани разлози у смислу става 1.овог члана сматраће се:
· Неиспуњење наруџбине од стране продавца, у примереном року, кад то купац захтева;
· Роба није одговарајућег квалитета;
· Ограничена финансијска средства купца по уговору са надлежним органом;
· Организационе промене (трансформације) у систему здравствене службе;
· Штајк здравствене установе;
· Други непредвиђени разлози.
Отказни рок у смислу става 1. И 2. овог члана износи 7 дана.

Члан 9.
	РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
	Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране ће настојати да реше споразумно. Уколико не постигну споразумно решење спор ће решавати надлежни суд по месту седишта наручиоца.
Члан 10.
	Овај уговор је сачиње у четири (4) истоветна примерака од којих свака уговорна страна задржава по два.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
           КУПАЦ							        ДОБАВЉАЧ
         ОПШТА БОЛНИЦА
       ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
                 в.д.директор
           др Саша Милојевић

___________________							__________________

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ


1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, лице з аконтакт и е-маил адресу. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општа болница Петровац на Млави Моравска бр.2, 12300 Петровац на Млави, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку апарата за анстезију– ЈН бр. МБ4/01-2017- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.03.2017.године до 10:00 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
Понуда мора да садржи оверен и потписан: 
· Образац понуде (Образац 1); 
· Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни (Образац 2);
· Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
· Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
· Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);
· Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
· Модел уговора;
· Финансијска гаранција.
· Образац изјаве о поседовању неопходног сервиса (Образац 7)
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликован по партијама

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општа болница Петровац на Млави, Моравска бр.2, 12300 Петровац на Млави,  са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку апарата за анестезију – ЈН бр. МБ4/01-2017- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку апарата за анестезију – ЈН бр. МБ4/01-2017- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку апарата за анестезију – ЈН бр. МБ4/01-2017- НЕ ОТВАРАТИ“   или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку апарата за анестезију – ЈН бр. МБ4/01-2017- НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о: 
· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
· опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на основу фактуре-документа који испоставља понуђач. Понуђачу није дозвољено да тражи авансно плаћање. Плаћање ће се ивршити по потписивању уговора и преношења средстава од стране Министарства здравља по окончању поступка и доставе документације и доказа о испоруци апарата Министарству. 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција не може бити краћа од минимум 24 месеци од дана испоруке добара.
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Испорука се врши на адресу наручиоца: Општа болница Петровац на Млави – Ф-цо магацин купца, сопственим превозом понуђача, најкасније до 14 часова, радним даном.
Рок испоруке
Рок испоруке не може бити дужи од 10 дана од дана потписивања уговора.  
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната  цена предмета јавне набавке и испоруке на адресу наручиоца.
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач доставља, приликом закључења уговора, бланко меницу са одговарајућим                    меничним овлашћењем у висини од 10% уговорене вредности као гаранцију за добро извршење посла у договореном року, са клаузулом „без протеста“.
За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, односно као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, изабрани понуђач, биће у обавези да, приликом потписивања уговора о јавној набавци, достави Наручиоцу:
 оригинал сопствену бланко меницу, потписану од стране одговорног или овлашћеног лица и оверену печатом,
 овлашћење за попуну бланко менице - менично овлашћење насловљено на Општу болницу Петровац на Млави, које мора садржати клаузулу ,,без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за коначно испуњење уговорних обавеза,
 копију депо картона и 
 потврду о регистрацији менице односно листинг са сајта НБС, а не захтев за регистрацију менице.

Саставни део Конкурсне документације је образац - Изјава којом се понуђачи обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити средство финансијског обезбеђења предвиђено конкурсном документацијом.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Ова јавна набавка не садржи техничку документацију и планове.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику Општој болници Петровац на Млави, Моравска бр.2 12300 Петровац на Млави, на факс 012/327-985 или путем маил-а tanja.zcpetrovac@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр МБ4/01/2017.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то: 
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: tanja.zcpetrovac@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца; 
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца. 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Општа болница Петровац на Млави, Моравска бр.2 12300 Петровац на Млави; јавна набавка ЈН бр МB4/01-2017. 
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
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